## 異常資訊
Fault_ID | 名稱 | 關鍵字 | 類別 | 優先等級 | 是否已建置 | 起始節點 | 手冊章節 | 說明
F_CALI | Calibration Error 校正值異常 | 校正值異常,Slope,Calibration Out of Range | 校正 | 高 | 否 |  | 4.8節 | 校正值 Slope>20%，判定為 Calibration Out of Range。
F_OCP | OCP／OVP 過電流過電壓保護 | OCP,OVP,過電流,過電壓,Input Voltage Protection | 保護 | 高 | 是 | OCP_1 | 4.1節 | Iout>134A 或 Vout>5.8V 或 Vin>14V 時觸發。
F_OTP | OTP 單機環溫過溫保護 | OTP,過溫,溫度異常 | 溫度 | 高 | 否 |  | 4.2節 | 單機環溫 >100°C 觸發過溫保護。
F_CONTACT | 接觸錯誤／感應異常保護 | 接觸錯誤,感應異常,Vmi,Vmo | 量測 | 高 | 否 |  | 4.3節 | ABS(Vmi-Vmo)/I 超出設定值，Sense/Drive 線路或量測電路異常。
F_FAN | FAN 風扇異常保護 | Fan,風扇,異常,鎖轉,轉速 | 散熱 | 中 | 是 | FAN_1 | 4.5節 | 風扇電源異常或風扇本體損壞造成 Fan Lock 保護。
F_NET | 網路通訊異常 | 網路,LAN,IP,通訊異常 | 通訊 | 中 | 否 |  | 4.4節 | PC 與單機之間 LAN 通訊異常，無法連線。
F_SYSCFG | System Config Error | System Config,模組錯誤,12V,13V | 控制 | 中 | 否 |  | 4.6節 | 前級轉換器(AC-DC)異常或通道數/Slot數設定錯誤。
F_ADC | ADC Error 讀值異常 | ADC,讀值異常,固定0V,固定0A | 量測 | 高 | 否 |  | 4.7節 | 電壓/電流讀值固定不跳動，疑似 ADC 或 A 板異常。
F_NOOUTPUT | 無輸出電壓，DVM無讀值 | 無輸出電壓,DVM無讀值,CV4V 0V 0V | 校驗證查修 | 高 | 是 | NOV_1 | 5.2.1節 | 執行 8000 程式校驗證時，設定電壓後完全無輸出，內部讀值與 DVM 實測值皆為 0V。

## 確認資訊
Check_ID | 檢查部位 | 檢查方法 | 正常條件/標準值 | 單位 | 分類
C_OCP_PERIPH | OCP/OVP/Input_OVP/比較器/Ref voltage 週邊元件 | 使用三用電錶量測 R726/R868、R724/R866、C710/C850、R744/R888、R745/R887、C708/C848 等週邊電阻電容 | R726/R868=75KΩ±1%; R724/R866=100KΩ±1%; C710/C850=0.1uF±10%; R744/R888=10KΩ±1%; R745/R887=10KΩ±1%; C708/C848=1uF±10% | Ω/uF | 保護
C_OCP_U602 | U602 Pin5~Pin7 | 以 DMM 量測 U602 Pin5、Pin6、Pin7 電壓 | 正常: Pin6=3.33V,Pin5=2.5V,Pin7=0V；OCP觸發: Pin6≈0.7V,Pin5=2.5V,Pin7=3.33V | V | 保護
C_OCP_R603R605 | R603 / R605 | 量測 R603 右邊電壓、R605 右邊電壓 | R603右邊應為10V；R605右邊應為5V | V | 保護
C_OCP_DGROUP | D602 / D607 / D608 (input_OCP_bar / Fault_02) | 以 DMM 量測二極體兩端電壓 | 正常應為 HIGH；電壓 <1V 視為 LOW(異常) | V | 保護
C_OCP_INPUTOVP | U602 Pin1 對 Pin4(GND) / R620 | 量測 U602 Pin1 對 GND 電壓；量測 R620 阻抗 | Pin1為HIGH代表Input OVP；R620應為15KΩ±0.1% | V/Ω | 保護
C_OCP_R816 | R816 下方 / R791 下方 | 量測 R816(或R791) 下方電壓 | 正常應為 HIGH，LOW 代表控制IC(8450)跳OCP/OV | V | 保護
C_OCP_C849C850 | C849(OVP) / C850(OCP) / C709(OVP) / C710(OCP) | 量測電容電壓 | 電壓 >1.25V 代表該相觸發對應保護 | V | 保護
C_OCP_VDROP | R890/R891 下方壓差 / R747/R748 下方壓差 | 量測電阻下方壓差 | 應等於電池電壓 | V | 保護
C_FAN_DEBRIS | 風扇葉片/入風口 | 目視+手動檢查是否有異物、積塵造成堵轉 | 無異物、無堵轉 | - | 散熱
C_FAN_BODY | 風扇本體 | 通電測試風扇是否正常運轉(有無異音、轉速是否明顯不足) | 運轉順暢、無異音 | - | 散熱
C_FAN_POWER | 風扇線材(FT板) / 風扇電源(S板→FT板) | 量測風扇電源迴路電壓 | 供電正常，無斷路或電壓異常 | V | 散熱
C_NOV_MOSRELAY_V | MOS Relay 前端 | 量測 MOS Relay 前端是否有電壓 | 依機種規格應有電壓 | V | 功率
C_NOV_GS_V | MOS Relay G-S 腳 | 量測 MOS Relay Gate-Source 電壓 | 依驅動規格，正常應能驅動導通 | V | 功率
C_NOV_U101U102 | U101 & U102 PIN1 / PIN3 | 量測驅動 IC 輸入輸出電壓 | 依機種規格 | V | 功率
C_NOV_GS_PWM | MOS G-S 腳 | 以示波器量測 MOS Gate-Source 是否有 PWM 波形 | 應有連續 PWM 波形 | - | 功率
C_NOV_U708803_1510 | U708/U803 PIN15 & PIN10 | 示波器量測 PWM 波形 | 應有 PWM 波形 | - | 功率
C_NOV_U708803_1 | U708/U803 PIN1 | 示波器量測 PWM 波形 | 應有 PWM 波形 | - | 功率
C_NOV_U707802_6 | U707/U802 PIN6 | 示波器量測波形 | 應有波形 | - | 功率
C_NOV_U707802_5 | U707/U802 PIN5 | 示波器量測波形 | 應有波形 | - | 功率
C_NOV_U706801_2 | U706/U801 PIN2 | 示波器量測波形 | 應有波形 | - | 功率
C_NOV_U706801_5 | U706/U801 PIN5 | DMM量測電壓 | 應為 5V | V | 功率
C_NOV_PIN9GROUP | PIN9 / D703&D803負端 / U705&U804 G腳 | DMM量測各點電壓 | U705/U804 G腳應為 5V | V | 功率
C_NOV_U702805_PINS | U702/U805 PIN39/40/44/49/60、C766 | DMM量測各腳位電壓 | 依機種規格，各點電壓應正常 | V | 功率
C_NOV_U1001 | U1001 PIN1 / R1007 | DMM量測電壓 | 依機種規格應正常 | V | 數位
C_NOV_U322GROUP | U306 / U307 / U312 | DMM量測各IC電壓 | 依機種規格應正常 | V | 數位

## 判斷節點
Node_ID | Fault_ID | Check_ID | 提示文字 | 選項1文字 | 選項1下一步 | 選項2文字 | 選項2下一步 | 選項3文字 | 選項3下一步
OCP_1 | F_OCP | C_OCP_PERIPH | 如尚未啟動電源即出現 OCP，先量測 OCP/OVP/Input_OVP/比較器/Ref voltage 週邊元件，確認是否都在合格範圍內。 | 有元件數值超出合格範圍 | END::更換超出公差的週邊元件（對照規格表）::依規格表更換異常的電阻/電容 | 全部元件數值正常 | OCP_2
OCP_2 | F_OCP | C_OCP_U602 | 量測 U602 Pin5~Pin7 電壓。正常：Pin6=3.33V、Pin5=2.5V、Pin7=0V；OCP觸發時：Pin6≈0.7V、Pin5=2.5V、Pin7=3.33V。量測結果符合上述哪一種？ | 符合正常或OCP觸發任一種模式 | OCP_4 | 都不符合(讀值異常/中間值) | OCP_3
OCP_3 | F_OCP | C_OCP_R603R605 | 量 R603 右邊是否為10V；R605 右邊是否為5V。 | 皆正常(10V/5V) | END::邏輯IC(LM393)異常，造成Pin1輸出異常::更換 LM393 | 任一不正常 | END::PCB layout斷路::依手冊跳線：10V點跳線到C611上方、5V點跳線到R619(下)、Pin5跳線到C540
OCP_4 | F_OCP | C_OCP_DGROUP | 量測 D602、D607、D608(input_OCP_bar / Fault_02)。正常應為HIGH，<1V視為LOW(異常)。D608對應Input OVP路徑，D602/D607對應OCP/OVP路徑。 | D608 為 LOW | OCP_5 | D602 或 D607 為 LOW | OCP_6 | 皆為 HIGH(正常) | END::保護迴路偵測本身正常，異常另有原因::建議會同資深工程師覆核控制IC與命令路徑，必要時更換數位板
OCP_5 | F_OCP | C_OCP_INPUTOVP | D608為LOW，代表可能跳 Input OVP。請先回想：OCP是否只在『放電』時才觸發？並量測 U602 Pin1 對 Pin4(GND) 是否為HIGH，以及 R620 阻抗是否為18KΩ。 | 放電時才觸發 且 Pin1為HIGH | END::確認為 Input OVP::檢查R620是否18KΩ±0.1%，阻抗異常則更換R620；阻抗正常則為Input OVP偵測電路其他元件異常，需逐一排查 | 非上述情況 | END::非典型Input OVP案例::建議會同資深工程師覆核電路，勿逕自更換零件
OCP_6 | F_OCP | C_OCP_R816 | D602或D607為LOW，量測 R816下(或R791下) 是否同為LOW。 | R816(或R791)下方為LOW | OCP_7 | 為HIGH(不同) | END::控制IC(8450)未跳保護::建議另尋訊號路徑異常點，可能為量測電路本身異常
OCP_7 | F_OCP | C_OCP_C849C850 | R816(或R791)為LOW，代表控制IC 8450 跳 OCP/OV。量測 C849(OVP)/C850(OCP)（或另一相 C709(OVP)/C710(OCP)）電壓是否超過1.25V。 | C849(或C709) 超過1.25V (OVP) | OCP_8 | C850(或C710) 超過1.25V (OCP) | END::該相觸發 OCP 過電流保護::檢查功率級電流迴路與MOSFET/電流取樣電路，比對更換相關功率元件
OCP_8 | F_OCP | C_OCP_VDROP | 確認為OVP，需量測實際觸發電壓：C849超過1.25V則量R890與R891下方壓差；C709超過1.25V則量R747與R748下方壓差，此壓差應等於電池電壓。 | 壓差 = 電池電壓(符合預期) | END::該相觸發 OVP 過電壓保護，屬正常保護動作::請確認電池/測試條件是否超出設備輸出電壓上限(5.8V)，非硬體故障 | 壓差明顯異常(不等於電池電壓) | END::電壓量測迴路(Vmo)異常::更換 U702/U805 或相關量測迴路元件
FAN_1 | F_FAN | C_FAN_DEBRIS | 檢查風扇是否有異物或積塵造成堵轉。 | 有異物/堵轉 | END::風扇堵轉::清除異物/積塵後重新測試 | 無異物，風扇順暢 | FAN_2
FAN_2 | F_FAN | C_FAN_BODY | 確認無堵轉後，通電檢查風扇本體是否損壞（完全不轉/有異音/轉速明顯不足）。 | 風扇本體損壞 | END::風扇本體損壞::更換風扇 | 風扇本體正常 | FAN_3
FAN_3 | F_FAN | C_FAN_POWER | 檢查風扇電源迴路（S板→FT板→風扇）是否正常供電。 | 電源異常 | END::S板電源異常導致風扇無法正常運轉::更換S板後重新開機確認異常是否解除；若未解除，接續排查FT板 | 電源正常 | END::風扇本體與線路皆正常，但面板仍顯示異常::判斷為FT板電路異常，更換FT板後開機確認
NOV_1 | F_NOOUTPUT | C_NOV_MOSRELAY_V | 不良現象：無輸出電壓，DVM無讀值。查修方向：確認 MOS Relay 前是否有電壓。 | 有電壓(猜測MOS Relay未導通) | NOV_1B | 無電壓 | NOV_2
NOV_1B | F_NOOUTPUT | C_NOV_GS_V | 確認 MOS Relay_GS 腳電壓是否正常。 | 正常 | END::MOS Relay 零件損壞::更換 MOS Relay | 異常 | END::驅動電路(U101/U102)異常::確認 U101/U102 PIN1、PIN3 是否有電壓，異常則更換相關驅動零件
NOV_2 | F_NOOUTPUT | C_NOV_GS_PWM | MOS Relay前無電壓。確認 MOS_GS 腳是否有 PWM 波形。 | 有 PWM 波形 | END::MOS 可能損壞::更換 MOS | 無 PWM 波形 | NOV_3A
NOV_3A | F_NOOUTPUT | C_NOV_U708803_1510 | 確認 U708/U803 PIN15 與 PIN10 是否有 PWM 波形。 | 有波形 | END::確認MOS背面(功率級)零件是否異常::進一步量測MOS周邊被動元件，異常則更換 | 無波形 | NOV_3B
NOV_3B | F_NOOUTPUT | C_NOV_U708803_1 | 確認 U708/U803 PIN1 是否有 PWM 波形。 | 有波形 | END::U708/U803本身可能異常::比對各腳位電壓及波形，異常則更換 U708/U803 | 無波形 | NOV_4A
NOV_4A | F_NOOUTPUT | C_NOV_U707802_6 | 往 U707/U802 查修：確認 PIN6 是否有波形。 | 有波形 | END::R757、R824 電阻可能異常::量測後異常則更換 | 無波形 | NOV_4B
NOV_4B | F_NOOUTPUT | C_NOV_U707802_5 | 確認 U707/U802 PIN5 是否有波形。 | 有波形 | END::附近零件或U707/U802本身可能異常::比對各腳位電壓與波形，異常則更換相關零件 | 無波形 | NOV_5A
NOV_5A | F_NOOUTPUT | C_NOV_U706801_2 | 往 U706/U801 查修：確認 PIN2 是否有波形。 | 有波形 | END::量測 U706_PIN2 與 U707_PIN5 是否導通::不導通表示PIN2到PIN5路徑斷路，需檢修該連接 | 無波形 | NOV_5B
NOV_5B | F_NOOUTPUT | C_NOV_U706801_5 | 確認 U706/U801 PIN5 是否有5V。 | 無5V | END::供電異常::往 U315/U314 查修，確認輸出是否正常，異常則更換 | 有5V(正常) | NOV_5C
NOV_5C | F_NOOUTPUT | C_NOV_PIN9GROUP | 比對 PIN9 電壓(決定輸出電壓大小)、確認 D703/D803 負端電壓、確認 U705/U804 G腳電壓是否為5V。 | G腳電壓非5V | END::供電或訊號路徑異常::往 U316 查修，並同時檢查 U702/U805，異常則更換 | G腳電壓為5V(正常) | NOV_6
NOV_6 | F_NOOUTPUT | C_NOV_U702805_PINS | 往 U702/U805 查修：確認 PIN39、PIN40、PIN44、PIN49、PIN60 電壓，以及 C766 電壓是否正常。 | 有任一電壓異常 | NOV_7 | 電壓皆正常 | END::U702/U805本身工作正常但仍無輸出::進一步比對驅動時序，或將 U702/U805 整體模組送修
NOV_7 | F_NOOUTPUT | C_NOV_U1001 | 往 U1001 查修：確認 PIN1 電壓與 R1007 電壓是否正常。 | 異常 | END::U1001周邊電路異常::往 U301 查修，確認各腳位電壓、波形，異常則更換U301 | 皆正常 | NOV_8
NOV_8 | F_NOOUTPUT | C_NOV_U322GROUP | 往 U322 查修：確認 U306、U307、U312 電壓是否正常。 | 有異常 | END::U306/U307/U312其中之一異常::更換異常的該顆IC | 皆無異常 | END::往 U319/U320/U321 查修::進一步比對，異常則更換 U319、U320 或 U321